АППАРАТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

# Руководство по эксплуатации

АВ-50/70-3/00.00.00.00РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Состав и комплектность

4. Устройство

5. Размещение и монтаж

6. Указание мер безопасности

7. Подготовка к работе и порядок работы

8.  Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в стационарном режиме.

9. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в переносном режиме.

10. Техническое обслуживание

11.  Программа и методика метрологической аттестации и поверки средств измерений

12.Контроль и регулировка средств измерений и схемы срабатывания защиты.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Аппараты высоковольтные серии  АВ выпускаются в трёх комплектациях и состоят из отдельных унифицированных блоков и принадлежностей и различаются возможностями и комплектацией.

Так  АВ-50/70-1 состоит из:

  - блока управления (БУ);

  - блока высоковольтных испытаний  БВИ-50-1.

АВ-50/70-2 состоит из:

  - блока управления (БУ);

  - блока высоковольтных испытаний  БВИ-50-1;

  - измерителя тока под высоким потенциалом ИТВР-4;

  - ванночки для испытания жидких диэлектриков до 50 кВ в комплекте с  подставкой;

  - комплекта приспособлений для испытания защитных средств.

Комплектация АВ-50/70-3 подробно описана ниже.

1.1Аппарат высоковольтный АВ-50/70-3 (в дальнейшем – «аппарат») предназначен для:

- испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.)  переменным  высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 - 100кВ.

- испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.

- определения пробивного напряжения жидких диэлектриков (по ГОСТ6581-75)

Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 10° С до плюс 40° С, относительной влажности 80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа  (630 – 800 мм. рт. ст.).

Аппарат может работать в двух режимах:

- стационарном,

- переносном.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.(Питание –однофазная сеть переменного тока напряжением   220(20 В, частотой  50(2  Гц

2.2.	Потребляемая мощность, не более,  ВА,						                   2000

2.3. Количество источников высокого  напряжения -                                                                     4

2.4. Параметры источников приведены в таблице 1, а состав в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Тип источника | Тип источника | Тип источника | Тип источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БВИ-50-1 | БВИ-50-2 | БВИ-20 | БВИ-1 |
| Наибольшее выходное переменное напряжение, кВ | 50 | 50 | 20 | 1 |
| Наибольшее выходное постоянное напряжение, кВ | 70 | - | - | - |
| Наибольший выходной ток , мА | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 270х295х660 | 270х295х660 | 270х295х660 | 225х160х195 |
| Масса, кг | 35 | 35 | 35 | 3 |

2.5. Параметры испытательной ванны:

- количество испытательных электродов –                                                                                      4;

- габаритные размеры (с подставкой), мм,                                                                  670х470х1120

- масса в сухом состоянии, кг, не более		                                                                            10

2.6. Параметры киловольтметра:

- пределы измерения напряжения переменного тока, кВ, 	-	                                     1, 20, 50, 100;

- приведенная относительная погрешность измерения,  %, не более -    		                          3

2.7. Параметры измерителя переменного тока:

- пределы измерения, мА,								                                 25;

- приведенная относительная погрешность измерения, %, не более                                             3

2.8. Площадь, занимаемая аппаратом (рекомендуемая), м2 ,                                                                     4

2.9. Масса оборудования, кг,   не более,					                                                     100

2.10. Срок службы оборудования аппарата –                                                                                       10 лет

- СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления АВ-50/70-3 | 1 |  |
| 2 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 -1 | 1 | Основной блок |
| 3 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 -2 | 1 | Для испытаний 100 кВ |
| 4 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-20 | 1 |  |
| 5 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-1 | 1 |  |
| 6 | Измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 | 1 |  |
| 7 | Зарядное устройство для аккумулятора ИТВР-4 | 1 |  |
| 8 | Светильник сигнальный красный | 1 |  |
| 9 | Выключатель блокировочный | 1 |  |
| 10 | Ванна для испытаний изоляционных бот и перчаток в комплекте (подставка, ёмкость для воды, насос, заливочный пистолет, шланги) | 1 |  |
| 11 | Измерительная ячейка для испытаний жидких диэлектриков в комплекте с шаблон-калибратором и кронштейнами крепления ячейки. | 1 |  |
| 12 | Комплект проводов и кабелей для проведения испытаний | 1 |  |
| 13 | Заглушка разъёма Х6 (Блокировка двери) | 1 |  |
| 14 | Аппарат высоковольтный АВ-50/70-3. Руководство по эксплуатации. АВ-50/70-3/00.00.00.00РЭ | 1 |  |
| 15 | Аппарат высоковольтный стационарный АВ-50/70-3. Паспорт. АВ-50/70-3/00.00.00.00ПС | 1 |  |
| 16 | Аппарат высоковольтный АВ-50/70-3/01.00.00.00ПМ. Программа и методика аттестации и поверки. | 1 |  |

- УСТРОЙСТВО АППАРАТА

4.1. Электрическая  принципиальная схема аппарата АВ-50/70-3 приведена в приложении 1.

Аппарат состоит из четырёх блоков высоковольтных испытаний: БВИ-50-1 и БВИ-50-2; БВИ-20; БВИ-1; (А1, А3, А4, А5), которые являются источниками высокого напряжения в различных диапазонах и  микропроцессорного блока  управления. Внешний вид лицевой панели и органы управления блока управления  показаны на рис.1. Блоки  БВИ-50-1, БВИ-50-2 и БВИ-20  показаны на рисунках 2, 3, и 4 соответственно.

1 - Лицевая панель блока управления.

2 - Жидкокристаллический экран.

3 - Лампочка «Сеть».

4 - Автоматы «Сеть».

5 - Кнопка «Выполнить».

6 - Кнопка «Сброс».

7 - Кнопка включения регулировки контрастности экрана.

8 - Кнопка «Пуск».

9 - Кнопка «Стоп».

Рис.1. Блок  управления.

Рис.2 Блок  БВИ-50-1.

Рис.3 Блок  БВИ-50-2

Рис.4 Блок  БВИ-20

Каждый блок БВИ содержит высоковольтный трансформатор и короткозамыкатель, обеспечивающий замыкание высоковольтного выхода блока на землю в обесточенном состоянии.

Выходное напряжение  блоков  БВИ измеряется с помощью делителей напряжения, размещенных в блоках БВИ.

Блок  БВИ-50-1 (см. схему приложение 1) включает в себя: трансформатор высоковольтный TV1, переключатель высоковольтный Q1, резисторы высоковольтные R3 – R9, выпрямительные столбы A1-A7,  заземлитель Q2 и другие элементы. Трансформатор  TV1 и переключатель Q1 помещены в бак, заполненный трансформаторным маслом.

Уровень трансформаторного масла находится на расстоянии 
(25 ± 5) мм от наружной плоскости гетинаксовой панели (крышки бака) БВН. Герметизация бака обеспечивается резиновой прокладкой.

На крышке БВИ-50-1 (см. рис.2) расположены три маслонаполненные трубы, герметично закрытые в верхней и нижней части. Верхние части труб соединены токопроводящей перемычкой (2). В левой трубе (9) расположены высоковольтные выпрямительные столбы A1-A7. В средней (10) – делитель напряжения с высоковольтными резисторами R3 – R9. В правой трубе (11) – проводник, обеспечивающий работу переключателя Q1, переключающий режимы работы  ~ / -.

Испытываемый объект подключается к клеммам, размещенным на перемычке, соединяющей верхние части высоковольтных изоляторов (2).

На верхней панели БВН располагается заземлитель (3) и клеммы  Х1-Х7.  Электромагниты заземлителя  и клеммы  Х1-Х7  закрыты металлическим кожухом (5).

Блок  БВИ-50-2 (см. схему приложение 1; рис.3) не имеет выпрямительных столбов и высоковольтного переключателя Q1.

Блок  БВИ-20 (см. схему приложение 1; рис.4) выполнен  аналогично. Выход блока, через  высокопотенциальный  четырехканальный измеритель токов ИТВР-4,  подключен к ванне, предназначенной для проведения испытаний средств защиты и электроинструмента. Ток утечки объектов испытаний снимается с 4-х выходных  электродов  измерителя токов и подаётся в блок управления по радиоканалу. Объекты испытания располагаются в ванне, выполненной из нержавеющей стали. В ванной размещается насос, предназначенный для залива воды в испытываемые объекты – перчатки, боты. Для удобства оператора шланг насоса оснащен заливочным пистолетом.

Ванна установлена на подставке.

Блок БВИ-1 выполнен в диэлектрическом корпусе в сухом исполнении.

Сеть 220 В х 0,1 А Испытание Постоянным напряжением до 70 кВ Переменным напряжением до~50 кВ Кабельных линий до 70 кВ

Штанг до ~ 100 кВ Индикаторов до~1000 кВ Перчаток и бот до ~ 20 кВ Жидких диэлектриков ~ 100 кВ

Найти радиоканал

Рис.5.

Короткозамыкатель каждого  блока обеспечивает замыкание высоковольтного выхода на   землю в обесточенном состоянии.

Управление блоками производится с  блока управления, принципиальная схема которого приведена в приложении 2. В состав блока управления входят следующие устройства:

- платы коммутации и измерений ;

- источники питания для короткозамыкателей и самого БУ,

- жидкокристаллический индикатор и плата индикации;

- ЛАТР с приводом;

- плата радиоканала;

- элементы коммутации и др.

При включении блока управления на экране отображается основное меню, приведенное на рисунке 5.  В зависимости от избираемого режима работы аппарата включаются разные блоки БВИ.

При  работе аппарата в режимах основного меню «Испытание постоянным напряжением до 70 кВ»; «Испытание переменным напряжением до ~50 кВ»; «Испытание кабельных линий»  включается  блок БВИ-50-1.

# При работе аппарата в режиме «Испытание перчаток и бот» включается только блок  БВИ-20.

# При работе аппарата в режиме «Испытание штанг» и «Испытание жидких диэлектриков» включаются противофазно два блока высоковольтных испытаний -  БВИ-50-1 и  БВИ-50-2.

# При работе аппарата в режиме «Испытание индикаторов» включается  блок БВИ-1.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ АППАРАТА АВ-50/70-3 В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

5.1.1. Всё оборудование аппарата должно быть установлено и смонтировано в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок свыше 1000В» и согласно схеме принципиальной  (приложение 1).

5.1.2. Испытательное поле должно быть ограждено, а входная дверь должна быть оснащена электрической блокировкой. Над входом должен быть установлен красный светильник, предупреждающий о наличии на испытательном поле  высокого напряжения. (Аппарат комплектуется блокировочным выключателем и красным сигнальным светильником.)

5.1.3. Блок управления   может быть установлен горизонтально или вертикально.

5.1.4. Расстояние от высоковольтных выводов блоков  БВИ-50 до заземленных объектов должно быть не менее 1,0 м., а от высоковольтных выводов блока  БВИ-20 -0,3м.

5.1.5. Все оборудование аппарата должно быть надежно заземлено на контур заземления проводниками сечением не менее 2 мм2. Последовательное соединение заземлений – не допускается.

5.1.6. Аппарат должен быть оборудован штангой для наложения заземления на высоковольтные цепи и углекислотным огнетушителем.

5.1.7. Схема монтажа оборудования показана в приложении 3 .

5.2. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ АППАРАТА АВ-50/70-3 В ПЕРЕНОСНОМ РЕЖИМЕ

Устройство аппарата позволяет использовать его, как в стационарном режиме, так и в переносном. При использовании аппарата в переносном режиме необходимо:

- установить БВН вблизи испытуемого объекта;

- установить блок управления на расстоянии не менее 2 м от БВН и соединить блоки соединительными кабелями. В разъём «Х-6»   вставить штатную заглушку «Х-6»  (для имитации работы дверной блокировки.)

- надёжно заземлить блок управления и БВН гибкими медными проводами сечением  4мм2, прилагаемыми к аппарату (см. п. 5.3);

РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

# подключить объект испытаний к высоковольтному выводу (рис.2, поз 1)  и клемме заземления БВН (рис.2, поз 4);

# подключить сетевой кабель к блоку управления и к сети.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.  К работе на  аппарате  может быть допущен персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний. Необходимо тщательно изучить настоящее руководство и инструкции по эксплуатации приборов и устройств, входящих в состав аппарата.

6.2.  На предприятии, где эксплуатируется аппарат, приказом (или распоряжением) администрации из числа подготовленного персонала должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ и техническое состояние аппарата.

6.3. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности .

6.4.  Необходимо следить за состоянием заземляющих проводников и  надёжностью соединений их с контуром  заземления. Работа без заземления запрещается!

6.5.  Запрещается работа на аппарате при неисправной звуковой или световой сигнализации.

6.6.  Запрещается работа на аппарате при относительной влажности воздуха  выше 80%.

6.7.  Все ремонтные работы следует производить только при полном отключении аппарата  от сети.

6.8.  Внимание! Все переключения на испытательном поле должны проводиться при открытых дверях с обязательной проверкой отсутствия напряжения на высоковольтной цепи с помощью заземляющей штанги.

6.9.   Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТу 12.1.004-76.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .

7.1. Подготовка к работе  блоков  БВИ-50-1, БВИ-50-2 и БВИ-20.

7.1.1. Распаковать блоки БВИ-50-1, БВИ-50-2 и БВИ-20 (приложение 5). Металлические детали, смазанные консервационной смазкой, обезжирить с помощью бензина и протереть сухой мягкой тряпкой.

7.1.2. Отвернуть четыре винта и клемму заземления, которые крепят  кожух БВИ и снять  кожух.

7.1.3. При необходимости протереть чистой марлей, слегка смоченной бензином, высоковольтные выводы и панель БВИ. Убедится в надёжности соединения заземляющих проводов с замыкателем и клеммой “земля”. Убедится в надёжности соединений электромонтажа на блоках БВИ.

7.1.4. Отклоняя и отпуская штангу заземлителя, убедиться в надёжности контакта штанги с высоковольтным выводом.

7.1.5. Вывернуть  заливную пробку и проверить уровень трансформаторного масла. Уровень  должен находиться на расстоянии  25(5 мм от наружной плоскости гетинаксовой    панели. При необходимости долить трансформаторное масло Т-750 ГОСТ 982-80 с пробивным напряжением не менее

55 кВ, после чего завернуть пробку.

7.1.7. Надеть кожух и закрепить его.

7.1.8. Подключить блоки БВИ к соответствующим  разъёмам  блока управления.

7.2. Подготовка к работе  блока  БВИ-1.

7.2.1. Распаковать блок. При необходимости протереть чистой марлей, слегка смоченной бензином, высоковольтный вывод.

7.2.3. Отклоняя и отпуская штангу заземлителя, убедиться в надёжности контакта штанги с высоковольтным выводом.

7.2.3. Подключить блок БВИ-1 к соответствующему  разъёму блока управления.

7.3. Подготовка к работе  ванны.

7.3.1. Распаковать ванну, подставку под ванну и  насос.

7.3.2. Установить ванну на  подставку и закрепить винтами.

7.3.5. Насос установить  в  ванну и подключить к нему шланг с заливочным пистолетом.  Заливочный пистолет разместить на воронке. Провод насоса со штепсельной вилкой    включить в розетку «НАСОС», расположенную  на подставке.

7.3.6.  Залить воду в ванну.

7.4. Подготовка к работе измерителя тока под высоким потенциалом ИТВР-4.

7.4.1. Распаковать ИТВР-4 .

7.4.2. Включить измеритель кнопкой «ВКЛ» расположенной на корпусе. В том случае, если сигнальный светодиод на находящийся рядом с кнопкой «ВКЛ» горит непрерывно – аккумулятор заряжен и прибор готов к работе. Если светодиод мигает – аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

7.4.3. Для заряда аккумулятора зарядное устройство (входит в комплект поставки) необходимо подключить к гнезду «Заряд аккумулятора» и заряжать аккумулятор до тех пор, пока не перестанет мигать светодиод.

7.5. Подготовка к работе измерительной ячейки  для испытаний жидких диэлектриков и кронштейнов к ней.

Проверить зазор между электродами ячейки. Для проверки зазора необходимо удалить консервационную смазку с шаблон-калибра салфеткой, смоченной в бензине или керосине, а затем тщательно протереть сухой чистой марлевой салфеткой досуха. Если рабочая поверхность шаблон-калибра "ПР" свободно проходит в зазоре, а рабочая поверхность "НЕ" не проходит, то зазор установлен правильно. В противном случае необходимо отрегулировать зазор и снова его проверить. Рабочие поверхности шаблон-калибра должны быть чистыми и ровными без забоин и вмятин, шероховатость рабочих поверхностей должна быть не ниже 0,63  .

Шаблон-калибр хранить смазанным консервационной смазкой УС-2 ГОСТ 1033-73, обернутым водонепроницаемой бумагой и уложенным в упаковку для запчастей и инструмента.

При применении новой измерительной ячейки или после длительного ее хранения, при изменении типа испытываемой жидкости или после испытания сильно загрязненной жидкости ячейку следует обработать растворителями.

Для промывки ячейки, заполненной нефтяным изоляционным маслом, применяют последовательно керосин по ГОСТ 18499-73 и петролейный эфир по ГОСТ 11992-66 с пределами кипения

80-120 ºС; ячейки, заполненной хлорированными и фторированными углеводородами, а также кремнийорганическими жидкостями, - последовательно толуол по ГОСТ 9880-76, трихлорбензол или ацетон; ячейки, заполненной касторовым маслом, - ацетон по ГОСТ 2603-79. При применении легкокипящих растворителей, в результате быстрого испарения последних, электроды могут охладится и на их поверхности возможна конденсация влаги. В таких случаях ячейку следует слегка нагреть. Для периодической очистки поверхности электродов следует применять полировочные составы, следы которых после окончания полировки необходимо тщательно удалять, промывая указанными растворителями.

В тех случаях, когда визуально обнаружено потемнение поверхности электродов, эти электроды должны быть предварительно демонтированы, отполированы замшей, промыты растворителем и вновь смонтированы. После обработки, указанной выше, ячейку ополаскивают испытываемой жидкостью и затем заполняют порцией жидкости, предназначенной для испытания. В тех случаях, когда ежедневно проводят контрольные, приемо-сдаточные и другие испытания жидкого электроизоляционного материала, а значения пробивного напряжения жидкости не ниже установленных норм, обработка испытательной ячейки сводится к ее ополаскиванию испытываемой жидкостью. В нерабочем состоянии измерительную ячейку необходимо хранить заполненной жидким материалом. При этом пробивное напряжение такой жидкости должно быть в пределах норм на этот показатель для данного типа жидкости.

8. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в стационарном режиме.

8.1. Порядок включения аппарата АВ-50/70-3

- Выполнить все требования раздела 5; 6; 7 и проверить надежность заземления всех блоков.

- Подключить блок управления (БУ) к сети ~220 В с помощью штатного провода со  стандартной вилкой.

- Включить автоматы «Сеть» на БУ АВ-50/70 (при этом загорится сигнальная лампочка    «Сеть»).

- Нажать кнопку «Пуск» на лицевой панели БУ. На экране 2 (Рис.1) появится изображение главного меню (рис.5) и загорится красный сигнальный светильник над входом на испытательное поле.

Примечание:

Если не закрыта дверь высоковольтного стенда, то на экране появится сообщение: «Внимание! Закройте дверь высоковольтного отсека». Необходимо закрыть дверь и продолжить работу.

- Вращая ручку «◄» блока управления против часовой стрелки, оператор активизирует поочередно строки основного меню (Рис.5). Выбрав необходимый режим работы (т.е. активизировав определенную строку главного меню), оператор должен нажать кнопку «Выполнить» блока управления (при этом включится сирена на 1-2с.)

- Блок управления переходит в работу по выполнению выбранного режима.

8.2. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в  режиме «Испытание постоянным напряжением

до 70 кВ».

8.2.1. Выполнив п. 8.1.5. оператор, активизировав строку главного меню «Испытание постоянным напряжением  до 70 кВ».  (Рис.5), вызывает на экран изображение заставки «Испытание постоянным напряжением» (Рис.6).

Сеть 220В х 0,1А Испытание постоянным напряжением 70 кВ U= 00кВ Uамп= 0,0кВ 25mА I=0,0 mА Iамп=0,0 mА в/в цепь

Рис.6

8.2.2. Плавно поворачивая ручку «◄» на блоке управления, установить необходимую величину испытательного  напряжения.

Отсчет действующего значения величины испытательного напряжения проводится по показаниям индикатора Рис.6 поз.1; амплитудного значения - по показаниям индикатора Рис.6 поз.2. Действующего значения тока в низковольтной ветви испытываемого объекта – по показаниям индикатора рис.6 поз.4; амплитудного значения этого тока – по показаниям индикатора рис.6 поз.5.

ВНИМАНИЕ!  Измерение тока в низковольтной цепи испытываемого объекта производится с                                 компенсацией токов утечки подключенных к объекту проводов и тока измерительного делителя. Тем не менее, в приборе АВ-50/70-3 предусмотрена возможность измерение тока  в высоковольтной цепи объекта испытаний.

Для этого  необходимо:

- закрепить измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 на одну из трех высоковольтных  клемм БВИ-50-1 и соединить штатным экранированным проводом выход измерителя ИТВР-4 с объектом испытаний;

- включить ИТВ-4, нажав кнопку  «ВКЛ»  на его лицевой стороне;

- выполнить п. 8.1.4;

- в главном меню активизировать строку «Найти радиоканал» и нажать кнопку «Выполнить» блока управления. При этом через 1÷5 с в этой строке появится сообщение «Частота 866,6мГц»,

- выполнить п.п. 8.2.1, 8.2.2. При этом оператор имеет возможность сравнивать токи, протекающие в высоковольтной и низковольтной ветвях испытываемого объекта.

Этот режим целесообразно применять при испытаниях объектов, для которых нормируется величина токов утечки (например, разрядники РВ; РВО и т.д.).

8.2.3. После завершения испытаний нажать кнопку «СБРОС» блока управления. При этом регулятор ЛАТР автоматически  перейдет в нулевое положение, а объект испытаний будет плавно разряжаться через делитель напряжения  БВИ-50-1 до напряжения 30 кВ. После этого включится режим «Испытание переменным  напряжением  до 50кВ» (сработает высоковольтный  переключатель Q1.1 закорачивающий выпрямительные столбы А1-А7 . См. приложение 1) и объект разрядится через вторичную обмотку  трансформатора БВИ-50-1. После это сработает короткозамыкатель БВИ-50-1, и объект испытаний разрядится полностью, через его контакты.

ВНИМАНИЕ! Отключение объекта испытаний производить после наложения переносного заземления на высоковольтный  вывод БВИ-50-1.

8.2.4. После завершения испытаний следует:

- повернуть  ручку регулятора напряжения против часовой стрелки до упора;

- нажать кнопку «СТОП» (красный «грибок»);

- выключить  автоматы «СЕТЬ»;

- визуально убедиться в том, что штанга заземлителя источника касается высоковольтного вывода и наложить заземление разрядной штангой.

8.3. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в  режиме «Испытание переменным напряжением до 50 кВ».

8.3.1. Выполнив п. 8.1.5., оператор, активизировав строку главного меню «Испытание переменным напряжением до 50кВ.» (Рис.2), вызывает на экран изображение заставки «Испытание переменным напряжением до 50кВ.» (Рис.7).

Сеть 220В х 0,1А Испытание переменным напряжением 50 кВ U= 00кВ Uамп= 0,0кВ 25mА I=0,0 mА Iамп=0,0 mА в/в цепь

Рис.7.

8.3.2. Плавно поворачивая ручку «◄» на блоке управления, установить необходимую величину испытательного  напряжения.

Отсчет действующего значения величины испытательного напряжения проводится по показаниям индикатора Рис.7 поз.1; амплитудного значения - по показаниям индикатора Рис.7 поз.2. Действующего значения тока в низковольтной ветви испытываемого объекта – по показаниям индикатора Рис.7 поз.4; амплитудного значения этого тока – по показаниям индикатора рис.7 поз.5.

ВНИМАНИЕ! Измерение тока в низковольтной цепи испытываемого объекта производится с компенсацией токов утечки подключенных к объекту проводов и тока измерительного делителя. Тем не менее, в приборе АВ-50/70-3 предусмотрена возможность измерения тока объекта испытаний в высоковольтной цепи объекта испытаний.

Для этого необходимо:

- закрепить измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 на одну из трех высоковольтных  клемм БВИ-50-1 и соединить штатным экранированным проводом выход измерителя ИТВР-4 с объектом испытаний;

- включить ИТВ-4, нажав кнопку  «ВКЛ»  на его корпусе;

- выполнить п. 8.1.4;

- в главном меню активизировать строку «Найти радиоканал» и нажать кнопку «Выполнить» блока управления. При этом через 1÷5 с в этой строке появится сообщение «Частота 866,6мГц»,

- выполнить п.п. 8.3.1, 8.3.2. При этом оператор имеет возможность сравнивать токи, протекающие в высоковольтной и низковольтной ветвях испытываемого объекта.

Этот режим целесообразно применять при испытаниях объектов, для которых нормируется величина токов утечки (например, ограничители перенапряжений).

8.3.3. После завершения испытаний следует:

- повернуть  ручку регулятора напряжения против часовой стрелки до упора;

- нажать кнопку «СТОП» (красный «грибок»);

- выключить  автоматы «СЕТЬ»;

- визуально убедиться в том, что штанга заземлителя источника касается высоковольтного вывода и наложить заземление разрядной штангой.

8.4. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в  режиме «Испытание кабельных линий».

Порядок работы с аппаратом АВ-50/70-3 в этом режиме такой же, как и в режиме «Испытание постоянным напряжением до 70кВ» (п.8.2). Отличием является то, что работа устройства защиты в этом режиме, допускает кратковременные перегрузки по току  БВИ-50-1. Это позволяет определять место повреждения кабельных линий при повреждениях типа «заплывающий пробой» акустическим методом.

Для этого оператор должен установить регулятором  «◄» величину испытательного напряжения так, чтобы пробои наступали через 2÷5 с. При этом аппарат не отключается  устройством защиты, и оператор имеет возможность определить место повреждения акустическим способом.

Этот режим используется в переносном варианте эксплуатации АВ-50/70-3 или проведении ресурсных испытаний импульсных конденсаторов.

8.5. Порядок работы аппарата АВ-50/70-3 в  режиме «Испытание  штанг до 100 кВ».

Этот режим используется в стационарном варианте использования АВ-50/70-3 и предназначен для испытания защитных штанг или других объектов испытания переменным напряжением до 100 кВ, изолированных от «земли».

8.5.1. Наложить переносное заземление на высоковольтный вывод блока БВИ-50-1 и БВИ-50-2.

8.5.2. Подключить объект испытания или его часть к в/в выводам БВИ-50-1 и БВИ-50-2;

8.5.3. Снять переносное заземление с высоковольтных выводов блоков  БВИ-50-1 и БВИ-50-2 и

закрыть двери в/в стенда.

8.5.4. Выполнить п. 8.1.4. и, вращая регулятор «◄» против часовой стрелки, активизировать строку основного меню «Испытание штанг до 100 кВ». Нажать кнопку «Выполнить» (при этом на 1-2 сек. включится сирена).

После этого  короткозамыкатели БВИ-50-1 и БВИ-50-2 разземлят высоковольтные  выводы БВИ и на экране блока управления появится заставка «Испытание штанг» (Рис.8).

Сеть 220 В 0,0 А Испытание штанг 100 кВ U=0,0 кВ 25 mА I=0,0 mА

Рис.8

8.5.5. Вращая регулятор «◄» блока управления, установить по показаниям шкалы 1 рис.8 необходимое испытательное напряжение и провести  необходимую выдержку времени для данного образца испытаний. Ток отображается  на шкале 2.

В случае пробоя образца или превышении тока утечки выше заданной величины (5 mА) сработает устройство защиты, отключит высокое напряжение и заземлит объект испытаний.

На экране появится соответствующее сообщение и последние, за 1÷2 с, значения приложенного напряжения и тока утечки.

8.5.6. Для повторного проведения испытаний следует нажать кнопку «Сброс» на блоке управления.

8.5.7. Для замены предмета испытания визуально убедиться в том, что штанги короткозамыкателей источников БВИ-50-1 и БВИ-50-2  касаются высоковольтных выводов и наложить заземление разрядной штангой.

8.5.8. После завершения испытаний следует:

- повернуть  ручку регулятора напряжения против часовой стрелки до упора;

- нажать кнопку «СТОП» (красный «грибок»);

- выключить  автоматы «СЕТЬ»;

- визуально убедиться в том, что штанга заземлителя источника касается высоковольтного вывода и наложить заземление разрядной штангой.

8.6 . Порядок работы в режиме «Испытание индикаторов до 1000В».

8.6.1. Подключить высоковольтный вывод БВИ-1 к

8.6.2. Выполнив п. 8.1.5., оператор, активизировав строку главного меню «Испытание индикаторов до 1000 В.» (Рис.2), вызывает на экран изображение заставки «Испытание индикаторов до 1000 В.» (Рис.0).

8.6.0. После завершения испытаний следует:

- повернуть  ручку регулятора напряжения против часовой стрелки до упора;

- нажать кнопку «СТОП» (красный «грибок»);

- выключить  автоматы «СЕТЬ»;

- визуально убедиться в том, что штанга заземлителя источника касается высоковольтного вывода и наложить заземление разрядной штангой.

8.7. Порядок работы в режиме «Испытание бот и перчаток».

8.7.1. Проверить исходные положения органов управления на блоке управления:

- автоматы «СЕТЬ»  на блоке управления отключены;

- автоматы  насоса  отключены.

8.7.2.  Наложить переносное заземление на высоковольтный вывод блока БВИ-20.

8.7.3. Установить на высоковольтный вывод БВИ-20  высокопотенциальный измеритель тока ИТВР-4 (см. рис. 4)

8.7.4. Подключить штатный  провод от  штанги с измерительными электродами к разъёму «ВЫХОД»  на корпусе ИТВР-4 .

8.7.5. Подключить к сети насос. Установить в ванну объекты испытаний (боты, перчатки). Для испытания перчаток в ванну необходимо установить решетку (перчатки вставляются в ячейки решетки). Для испытания ботов установить плоскую подставку. Одновременно могут испытываться 4 перчатки или  один бот. Поместить внутрь испытываемых объектов электроды  и включив насос заполнить объекты водой таким образом, чтобы был контакт с электродом, но не было контакта с водой в ванне. (Края объектов испытания должны быть сухими).

После заполнения объекта водой и на период проведения испытаний насос необходимо отключить автоматами.

8.7.5. Включить ИТВР-4 нажатием кнопки  «ВКЛ» на корпусе ИТВР-4.

8.7.6. Снять переносное заземление с высоковольтного вывода блока БВИ-20 и закрыть двери стенда.

8.7.7.  Выполнив п. 8.1.5., оператор, активизировав строку главного меню «Испытание бот и перчаток»  (Рис.2), вызывает на экран изображение заставки «Испытание  бот и перчаток»

8.7.8. После завершения испытаний следует:

- повернуть  ручку регулятора напряжения против часовой стрелки до упора;

- нажать кнопку «СТОП» (красный «грибок»);

- выключить  автоматы «СЕТЬ»;

- визуально убедиться в том, что штанга заземлителя источника касается высоковольтного вывода и наложить заземление разрядной штангой.

8.8. Порядок работы в режиме «Испытание жидких диэлектриков».

Этот режим используется в стационарном варианте использования АВ-50/70-3 и предназначен для испытания жидких диэлектриков переменным напряжением до 100 кВ.

8.8.1. Наложить переносное заземление на высоковольтный вывод блока БВИ-50-1 и БВИ-50-2.

8.8.2. Подключить объект испытания или его часть к в/в выводам БВИ-50-1 и БВИ-50-2;

8.8.3. Снять переносное заземление с высоковольтных выводов блоков  БВИ-50-1 и БВИ-50-2 и

закрыть двери в/в стенда.

8.8.4. Выполнить п. 8.1.4. и, вращая регулятор «◄» против часовой стрелки, активизировать строку основного меню «Испытание штанг до 100 кВ». Нажать кнопку «Выполнить» (при этом на 1-2 сек. включится сирена).

После этого  короткозамыкатели БВИ-50-1 и БВИ-50-2 разземлят высоковольтные  выводы БВИ и на экране блока управления появится заставка «Испытание жидких диэлектриков»

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1. Составить план-график  профилактического обслуживания составных частей стенда.

9.2. Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной этиловым спиртом, изоляционные поверхности высоковольтных  изоляторов и выводов.

9.3. Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактной поверхности короткозамыкателя.

9.4. Постоянно следить за плотностью прилегания заземлителя к высоковольтному выводу блоков БВИ. В случае ослабления  усилия прижима штанги заземлителя  допускается регулировка его путем укорачивания возвратной пружины, находящейся под кожухом БВИ.

9.5. При необходимости  заряжать аккумулятор ИТВР-4 с помощью штатного зарядного устройства.

9.6. Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников.

10. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Метрологической аттестации подлежит комплектное изделие, состоящее из киловольтметра и измерителя тока утечки, установленных в блоке управления стенда,  и высоковольтных блоков  БВИ-50-1,  БВИ-50-2, БВИ-20, БВИ-1.

9.2. Периодичность метрологической аттестации – один раз в три года.

9.3. Порядок проведения регулировок при проведении метрологической аттестации.

9.3.2. Калибровка показаний киловольтметра в режиме «3кВ».

- Отключить блок БВИ-50-1 от нагрузки.

- Подключить на выход блока  БВИ-50-1 образцовый киловольтметр с соответствующим пределом измерения.

- Включить сектор стенда - «3кВ» и установить желаемое напряжение, контролируя его значение по образцовому киловольтметру.

- Отрегулировать показания киловольтметра стенда регулировочным резистором «Регулировка 3кВ», расположенным  на плате А2 блока управления (см. рис.2). Плата закреплена на правой  боковине блока управления.

9.3.3. Калибровка показаний киловольтметра в режиме «15кВ».

- Подключить на выход блока  БВИ-50-1 образцовый киловольтметр с соответствующим пределом измерения.

- Включить сектор стенда - «15кВ» и установить желаемое напряжение, контролируя его значение по образцовому киловольтметру.

- Отрегулировать показания киловольтметра стенда регулировочным резистором «Регулировка 15кВ», расположенным  на плате А2 блока управления (см. рис.2). Плата закреплена на правой  боковине блока управления.

9.3.4. Калибровка показаний киловольтметра в режиме «100кВ».

- Подключить на выход блока  БВИ-50-1 образцовый киловольтметр с соответствующим пределом измерения.

- Включить сектор стенда - «100кВ» и установить напряжение 50 кВ, контролируя его значение по образцовому киловольтметру. Киловольтметр стенда должен показывать

100 кВ.  При необходимости отрегулировать показания киловольтметра стенда регулиро-      вочным резистором «Регулировка 100 кВ», расположенным  на плате А2 блока управления (см. рис.2). Плата закреплена на правой  боковине блока управления.

9.3.5. Калибровка показаний миллиамперметра.

- Отключить блок БВИ-50-1 от нагрузки.

- Присоединить высоковольтный вывод БВИ-50-1 к заземлению через образцовый миллиамперметр, с пределами измерения 1мА и 10 мА.

- Включить сектор стенда  «3кВ».

- Установить необходимое значение выходного тока по образцовому миллиамперметру в пределах 0 – 1 мА. При нажатой кнопке   произвести регулировку миллиамперметра стенда  регулировочным резистором «Регулировка 1мА», расположенным на плате А2

(см. рис.2). Плата закреплена на правой боковине блока управления.

- Установить необходимое значение выходного тока по образцовому миллиамперметру в пределах 0 – 10 мА. При необходимости  произвести регулировку миллиамперметра стенда  регулировочным резистором «Регулировка 10мА», расположенным на плате А2

(см. рис.2). Плата закреплена на правой боковине блока управления.

9.3.6. Установка порога зажигания светодиодов 4-хканального индикатора.

- Собрать схему, изображенную на рис.3. Переключателем   «Ток утечки» включить любой из каналов  «1» - «4». Включить сектор «15кВ». Установить выходной ток 6,0 мА. Резистором, расположенным на плате А2  (см. рис.2)  отрегулировать порог зажигания светодиода  включенного  канала.