Диагностика изоляции

высоковольтного оборудования

Мосты переменного тока высоковольтные автоматические СА7100

Мосты переменного тока высоковольтные автоматические СА7100 (далее – Мосты) предназначены для измерений электрической емкости (далее – емкость) и тангенса угла диэлектрических потерь (далее – тангенс угла потерь), напряжения и частоты переменного тока, сопротивления постоянному току.

| Основные измеряемые величины | Исполнения |
| --- | --- |
|  | СА7100-2 | СА7100-3 |
| емкость и тангенс угла потерь; | + | + |
| сопротивление постоянному току при напряжении до 2,5 кВ ; | – | + |
| рабочее напряжение (напряжение, приложенное к эталонному конденсатору) и его частоту в следящем режиме | + | + |

# Область применения

## Контроль изоляции и измерения параметров электротехнического, электронного оборудования и их компонентов при производстве и эксплуатации.

## Поверка, калибровка, метрологическая аттестация и испытания средств измерительной техники.

# Эксплуатационные характеристики

## Мост состоит из Блока управления (БУ), устанавливаемого на рабочем месте оператора, и Блока измерительного (БИ), который размещается в высоковольтной зоне. Связь БУ с БИ осуществляется с помощью волоконно-оптического кабеля. Это обеспечивает полную электробезопасность персонала.

## Процесс измерения полностью автоматизирован, включая выбор поддиапазонов. Отображение результатов измерения осуществляется на жидкокристаллическом индикаторе  БУ (2 строки по 16 знакомест). Управление процессом измерения может также осуществляться с помощью персонального компьютера (ПК).

## В энергонезависимой памяти БУ возможно сохранение до 1000 записей результатов измерений, которые могут быть скопированы в память ПК в формате Microsoft Word или Microsoft Excel. Результат каждого измерения, занесенного в архив, может быть идентифицирован по дате и времени проведения измерения, а также по введенному в память цифро-буквенному обозначению объекта измерения.

## Работоспособность Моста может быть оперативно проверена даже в полевых условиях с помощью Тестирующего устройства, входящего в комплект поставки.

## Мосты СА7100-3 поставляются с одним из вариантов высоковольтного коммутатора. Коммутатор СА7160 переключает режимы измерения  C, tgδ ↔ R. Коммутатор  СА7161 переключает схемы измерений "прямая–перевернутая" и режимы измерения  C, tgδ ↔ R. Коммутаторы управляются дистанционно с помощью БУ.

## В стандартный комплект поставки Моста входит кабель измерительный КИ3 (25 м) с внешней изоляцией, выдерживающей рабочее напряжение до 10 кВ. В связи с этим при измерениях по "перевернутой" схеме не требуется принимать дополнительные меры по его изоляции.

## Все составные части Моста и кабели размещаются в специальных укладочных сумках.

## Кабели могут поставляться в укладочной сумке или на специальных катушках. Комплект кабелей определяется при заказе.

## Мосты могут эксплуатироваться в производственных цехах, стационарных и передвижных лабораториях.

Мосты соответствуют, по своим основным характеристикам, лучшим мировым аналогам, которые выпускают фирмы Haefely Trench AG Tettex Instruments Division (Швейцария), Doble Engineering Company (США), Lemke Diagnostics GmbH (Германия). Цена аналогов в несколько раз выше, чем цена Мостов СА7100.

# Технические характеристики

|  |  | СА7100-2 | СА7100-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые величины: | емкость, тангенс угла потерь, напряжение и частота; | + | + |
|  | сопротивление постоянному току при испытательном напряжении до 2,5 кВ | – | + |
| Контроль изоляции объектов под рабочим напряжением | при наличии Устройства согласования автоматизированного СА7140 или СА7141 | + | + |
| Автоматизация процесса измерения | полная, включая выбор поддиапазона | + | + |
| Управление и отображение результатов измерения: | вариант 1: управление с помощью Блока управления (клавиатура 16 клавиш, двухстрочный ЖКИ); вариант 2: управление с помощью персонального компьютера, подключенного через COM-порт (RS232) к Блоку управления | + | + |
| Емкость и рабочее напряжение встроенного эталонного конденсатора | 50 … 200 пФ, 10 кВ | + | + |
| Емкость внешнего эталонного конденсатора | от 10 пФ до 10000 пФ | + | + |
| Сила тока через эталонный конденсатор | от 10 мкА до 10 мА | + | + |
| Сила тока через объект измерения | от 0 до 0,5 А | + | + |
| Диапазон частот рабочего напряжения | от 48,7 Гц до 61,2 Гц | + | + |
| Диапазоны измерений: емкости | от 0 до С0(1000 (4 поддиапазона); где С0 - емкость эталонного конденсатора. | + | + |
| тангенса угла потерь | от 0 до 1 | + | + |
| сопротивления | от 5(105 до 1010 Ом при испытательном напряжении 500 В; от 106 до 5(1010 Ом при испытательном напряжении 1000 В; от 1,5(106 до 1012 Ом при испытательном напряжении 2500 В | – | + |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении: |  |  |  |
| емкости | (5(10-2%; при использовании внешнего эталонного конденсатора (1(10-2%. | + | + |
| тангенса угла потерь | ((1(10-4+0,01(tg() | + | + |
| рабочего напряжения | (1,5% | + | + |
| частоты | (0,1 Гц | + | + |
| сопротивления | (2,5% (при испытательном напряжении 2500 В погрешности измерений нормированы для диапазона от 1,5(106 до 1011 Ом) | – | + |
| Пределы дополнительной погрешности при измерении сопротивления при воздействии на измерительный вход моста "Сх, Rх" синусоидального тока промышленной частоты с действующим значением до 0,5 мА | (0,2% | – | + |
| Измерение емкости и тангенса угла потерь в условиях электростатиче-ских помех на рабочей частоте | автоматизированное подавление "токов влияния" путем смены фазы рабочего напряжения (метод двух отсчетов) "Плавный" фазорегулятор не требуется! | + | + |
| Возможность измерения параметров заземленных объектов ("перевернутая схема") | предусмотрена для всех измеряемых параметров | + | + |
| Архивирование результатов измерений | 1000 записей результатов измерений | + | + |

# Нормальные условия применения

температура окружающего воздуха – от 15 до 250С; относительная влажность воздуха – до 80% при температуре 25 0С

# Рабочие условия применения

температура окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 40 ºС; относительная влажность воздуха – до 80% при температуре 25 ºС

# Электропитание

Блока измерительного – от встроенного аккумулятора; Блока управления – от сети 220 В 50 Гц или бортовой сети передвижной лаборатории 12 В

# Время непрерывной работы Блока измерительного от полностью заряженного аккумулятора

|  | СА7100-2 | СА7100-3 |
| --- | --- | --- |
| Не менее | 50 часов | 25 часов |

# Масса

|  | СА7100-2 | СА7100-3 |
| --- | --- | --- |
| Блока измерительного, не более; Блока управления, не более | 14 кг | 16 кг |
|  | 0,55 кг | 0,55 кг |

# Габаритные размеры

|  |  | СА7100-2 | СА7100-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Блока измерительного, не более; Блока управления, не более | 120 мм(315 мм(415 мм | 120 ммх315 ммх415 мм |
|  | 135 мм(27 мм(153 мм | 135 мм(27 мм(153мм |

# Метрологическое обеспечение

методика поверки, рассчитанная на применение стандартных средств измерения, которая может быть реализована в любом региональном метрологическом центре

# Гарантийное обслуживание

18 месяцев со дня продажи, гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивается на всей территории СНГ

# Серитфикация

сертифицированы в Украине, России, Беларуси и Казахстане и включены в реестры средств измерений, разрешенных к применению в этих странах

# Консультации и обновление ПО

технические консультации пользователям в процессе эксплуатации Мостов предоставляются бесплатно; программное обеспечение для работы Мостов под управлением персонального компьютера входит в комплект поставки, новые версии программного обеспечения поставляются бесплатно в течение всего срока службы приборов

# Text boxes

Мосты

СА7100