# УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

# ИЗОЛЯЦИИ ВЫПРЯМЛЕННЫМ

# НАПРЯЖЕНИЕМ

# «ИМ – 60 - 2»

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия

2. Технические характеристики

3. Устройство

4. Указания мер безопасности

5. Подготовка аппарата к работе

6. Техническое обслуживание

7. Свидетельство о приёмке

8. Гарантийные обязательства

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Установка типа ИМ-60-2(в дальнейшем по тексту - установка) предназначена для испытания изоляции силовых кабелей 6-10 кВ, твердых диэлектриков выпрямленным напряжением отрицательной полярности.

- Установка рассчитана для эксплуатации под навесом, исключающим прямое попадание осадков или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от -10° до +40°С, относительной влажности 80% при температуре +20°С и атмосферном давлении 84,0 - 106,7 кПа (630 •*• 800 мм. рт. ст.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания:    переменное от сети 50 Гц                                    (В)   220±15%

постоянное от аккумуляторной батареи (АБ)      (В)   12±10%

Ток потребления:	        от сети не более                                              (А)   0,25

ОтАБ не более                                          (А)   8

Максимальное выходное выпрямленное напряжение                                         кВ    60

Полярность относительно                                                                                             отрицательная

Максимальный ток нагрузки

при напряжении 60 кВ не менее                                          (мА)   0,5

при напряжении 30 кВ не менее                                          (мА)   1,0

Ток К.З.                                                                                                 (мА)   3,0

Габаритные размеры

Блок управления (БУ)                                                                                 (мм)  360х250х125

Блок умножения напряжения (БУН)                                                         (мм)  410х65х50

Суммарная масса установки                                                                               (кг)    9

Время подготовки аппарата к проведению

работ по испытанию изоляция с учетом

соблюдения правил ТБ не более                                                                   (мин)  5

В аппарате предусмотрены:

- Плавное регулирование выходных параметров от 0 до 60 кВ.

- Возможность питания от сети -220 В и от аккумуляторной батареи автомобиля =12 В

- Работоспособность аппарата в режиме Х.Х. и К.З.

3. УСТРОЙСТВО ИМ-60-2

3. 1.	Конструкция установки выполнена в виде переносных блоков настольного исполнения, а именно:

Блок управления (БУ)

Блок умножения напряжения (БУН)

3.2.	Блок управления (БУ) выполнен в унифицированном металлическом корпусе. На лицевой панели управления выведены: S1 - выключатель В/Н., ручка регулятора напряжения                 , измерительные приборы РV1-«kV» и РА1-«мкА», переключатель S2 диапазона измерения тока утечки «XI» ÷ «XI0», сигнальные светодиоды VD-6 - зеленого цвета - подачи напряжения питания на установку и VD7 - красного цвета, сигнализирующего о подаче В/В напряжения.

На задней панели расположены: клеммы питания +12 В,        -общая клемма заземления, выходной разъем ХТЗ питания БУН, держатели предохранителей РШ и РШ, сетевой шнур с вилкой ХР2, а также разъем Х81 управления ,связывающий БУ и БУН.

3.3.	Блок умножения напряжения (БУН) выполнен в виде монолитного герметичного неразборного блока и включает в себя диодно-конденсаторный умножитель VD13 - VD20, С14 - С21; В/В делитель напряжения R7 — R18 для измерения реального испытательного напряжения, защитный дроссель L, разъемы питания ХT4 и управления ХР1 а также сигнальные светодиоды красного свечения VD21 и VD22. БУН залит высоковольтным изолирующим компаундом.

Подключение БУН к объекту испытаний осуществляется с помощью контактного штыря (крюка) ХТЗ. С противоположной стороны БУН имеет металлический фланец с резьбой для соединения с установочной штангой. На этом фланце напряжение отсутствует.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	Прежде чем приступить к работе на установке, необходимо надежно заземлить БУ медным гибким проводом сечением не менее 4 мм2.

# ВНИМАНИЕ! Работа без заземления запрещается!

  - Запрещается работать с установкой при неисправной сигнализации.

  - Перед подключением установки к сети БУН должен находиться не ближе, чем 2 м от БУ.

  - Перед включением и после проведения испытаний необходимо убедиться, что ручка регулятора напряжения

установлена в крайнее левое положение против часовой стрелки.

4.5.	При работе с установкой оператор должен использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврик и т.д.) согласно «Правил Безопасной Эксплуатации электроустановок к. 2000 г.».

4.6.	Все лица, работающие по эксплуатации установки, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на данной установке и знать в соответствующем объеме «Правил Безопасной Эксплуатации электроустановок к. 2000 г.».

5. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

  - Распаковать установку и тщательно осмотреть БУН. Протереть чистой марлей корпус БУН. Проверить контактные соединения на БУ и БУН. Убедиться в отсутствии трещин и сколов. Проверить целостность соединительных жгутов и шлейфов заземления, штепсельной вилки.

  - В БУ проверить плавность вращения ручки регулятора напряжения              . Вращения должно быть плавным, без рывков и заеданий.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - В процессе эксплуатации следует оберегать установку от попадания во внутрь корпуса БУ жидкостей и грязи.

  - После длительного хранения или при эксплуатации в запыленной атмосфере перед включением установки БУ и БУН необходимо протереть корпуса сухой марлей, особенно В/В корпус БУН.

  - Регулярно проверять состояние соединительных жгутов и клемм заземления и питания «+12 В».

  - Во избежание выхода из строя измерительных головок РV1 - «kV» и РА1 - «мкА» не следует перевозить установку без дополнительных мер снижения вибрации и ударов. БУН следует транспортировать в упаковочном чехле.

  - Длительно транспортировать и хранить БУН при температуре выше 30°С только в горизонтальном положении.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

В/В установка ИМ-60-2 для испытания изоляции заводской № ______ соответствует перечню и ТУ заказчика. Установка проверена и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска    ____________

Тех. контроль   ____________

М.П.        _______________

подпись

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.

Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки.

8.3.  По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.